## score
乱数 | algorithm | 検査No. | VGA(chest) | differences(conv-INR)(chest) | VGA(abdomen) | differences(conv-INR)(abd) | case_no. | test_no. | age (month) | age | 部位 | 管電圧kV | mAs | Filter(mmCu) | ESD ≒ ESE at SID of 100cm(μGy) | DAP（dGy・cm^2） | SID(cm) | ESE | ESE = entrance skin exposure, SID = source-to-image distance.
2 | conventional | C3CGPCA0 | 4 |  | 4 |  | 1 | 22 | 32 | 2years and 8months | 胸腹部 | 70 | 1.6 | none | 73 | none | 130 | 53.6765
0 | INR | D2W5UB20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 32 | 2years and 8months | 胸腹部 | 70 | 1.6 | none | 73 | none | 130 | 53.6765
56 | conventional | C3J243B0 | 4 |  | 3 |  | 2 | 83 | 7 | 7m | 胸腹部 | 65 | 1 | none | 68.9 | none | 100 | 51.2649
42 | INR | D38B5RD0 | 4 | 0 | 4 | -1 | 2 | 57 | 7 | 7m | 胸腹部 | 65 | 1 | none | 68.9 | none | 100 | 51.2649
86 | conventional | C3H25780 | 3 |  | 3 |  | 3 | 13 | 3 | 3m | 胸腹部 | 52 | 1.2 | none | 48.8 | none | 100 | 37.7417
48 | INR | D30HLJ00 | 4 | -1 | 4 | -1 | 3 | 12 | 3 | 3m | 胸腹部 | 52 | 1.2 | none | 48.8 | none | 100 | 37.7417
88 | conventional | C27Q62Y0 | 4 |  | 3 |  | 4 | 78 | 3 | 3m | 胸腹部 | 52 | 1.2 | none | 46.7 | none | 100 | 36.1176
25 | INR | D27K2BP0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 79 | 3 | 3m | 胸腹部 | 52 | 1.2 | none | 46.7 | none | 100 | 36.1176
17 | conventional | C3C434A0 | 3 |  | 2 |  | 5 | 23 | 1 | 1m | 胸腹部 | 55 | 1.2 | none | 48.8 | none | 100 | 37.7417
38 | INR | D2VJW6X0 | 4 | -1 | 2 | 0 | 5 | 44 | 1 | 1m | 胸腹部 | 52 | 1.2 | none | 48.8 | none | 100 | 37.7417
33 | conventional | C3ELZOG0 | 3 |  | 2 |  | 6 | 45 | 1 | 1m | 胸腹部 | 52 | 1.2 | none | 48.8 | none | 100 | 37.7417
81 | INR | D31Z9V50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 46 | 1 | 1m | 胸腹部 | 52 | 1.2 | none | 48.8 | none | 100 | 37.7417
46 | conventional | C3EJ8040 | 3 |  | 3 |  | 7 | 8 | 0 | 3w | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
65 | INR | D31QRFZ0 | 3 | 0 | 4 | -1 | 7 | 69 | 0 | 3w | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
73 | conventional | C3HC8MB0 | 3 |  | 4 |  | 8 | 53 | 0 | 3w | 胸腹部 | 50 | 1.6 | none | 58.7 | none | 100 | 45.7521
33 | INR | D32KXUU0 | 4 | -1 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 3w | 胸腹部 | 50 | 1.6 | none | 58.7 | none | 100 | 45.7521
76 | conventional | C3E6G9S0 | 4 |  | 3 |  | 9 | 7 | 0 | 4w | 胸腹部 | 55 | 1.2 | none | 56 | none | 100 | 42.879
60 | INR | D31EE4H0 | 4 | 0 | 4 | -1 | 9 | 70 | 0 | 4w | 胸腹部 | 55 | 1.2 | none | 56 | none | 100 | 42.879
6 | conventional | C204HUJ0 | 4 |  | 3 |  | 10 | 91 | 0 | 3w | 胸腹部 | 55 | 1.2 | none | 56 | none | 100 | 42.879
46 | INR | D30LYQE0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 36 | 0 | 3w | 胸腹部 | 55 | 1.2 | none | 56 | none | 100 | 42.879
71 | conventional | C3D4QN90 | 3 |  | 3 |  | 11 | 17 | 0 | 1w | 胸腹部 | 52 | 1 | none | 40.7 | none | 100 | 31.4772
88 | INR | D2ZQ2720 | 4 | -1 | 3 | 0 | 11 | 82 | 0 | 1w | 胸腹部 | 52 | 1 | none | 40.7 | none | 100 | 31.4772
80 | conventional | C22KDZG0 | 4 |  | 3 |  | 12 | 63 | 0 | 1w | 胸腹部 | 52 | 1 | none | 40.7 | none | 100 | 31.4772
48 | INR | D35K1580 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 88 | 0 | 1w | 胸腹部 | 52 | 1 | none | 40.7 | none | 100 | 31.4772
99 | conventional | C3EBKKP0 | 4 |  | 3 |  | 13 | 72 | 0 | 1w | 胸腹部 | 50 | 1 | none | 36.6 | none | 100 | 28.5269
95 | INR | D31HZJT0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 41 | 0 | 1w | 胸腹部 | 50 | 1 | none | 36.6 | none | 100 | 28.5269
44 | conventional | C3C8JZ40 | 3 |  | 3 |  | 14 | 31 | 0 | 5d | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
84 | INR | D2VU2UC0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5d | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
88 | conventional | C3CKFRT0 | 3 |  | 3 |  | 15 | 58 | 0 | 6d | 胸腹部 | 55 | 1 | none | 46.7 | none | 100 | 35.758
74 | INR | D2WDDYJ0 | 4 | -1 | 4 | -1 | 15 | 42 | 0 | 6d | 胸腹部 | 55 | 1 | none | 46.7 | none | 100 | 35.758
33 | conventional | C3CCDPO0 | 4 |  | 4 |  | 16 | 75 | 0 | 1d | 胸腹部 | 55 | 1.6 | none | 74.6 | none | 100 | 57.121
88 | INR | D2W1IBQ0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 34 | 0 | 1d | 胸腹部 | 55 | 1.6 | none | 74.6 | none | 100 | 57.121
44 | conventional | C3CY3JP0 | 4 |  | 4 |  | 17 | 66 | 0 | 1d | 胸腹部 | 52 | 1.2 | none | 48.8 | none | 100 | 37.7417
68 | INR | D2ZBEFJ0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 | 60 | 0 | 1d | 胸腹部 | 52 | 1.2 | none | 48.8 | none | 100 | 37.7417
20 | conventional | C3CNEAD0 | 4 |  | 3 |  | 18 | 84 | 0 | 1w | 胸腹部 | 50 | 1.6 | none | 58.7 | none | 100 | 45.7521
42 | INR | D2WGGOO0 | 4 | 0 | 4 | -1 | 18 | 85 | 0 | 1w | 胸腹部 | 50 | 1.6 | none | 58.7 | none | 100 | 45.7521
91 | conventional | C3CQSU60 | 3 |  | 3 |  | 19 | 26 | 0 | 1d | 胸腹部 | 55 | 1.2 | none | 56 | none | 100 | 42.879
0 | INR | D2WKW9S0 | 4 | -1 | 4 | -1 | 19 | 87 | 0 | 1d | 胸腹部 | 55 | 1.2 | none | 56 | none | 100 | 42.879
32 | conventional | C3CU1A10 | 4 |  | 3 |  | 20 | 35 | 0 | 1d | 胸腹部 | 55 | 1.2 | none | 56 | none | 100 | 42.879
2 | INR | D2WQYL30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | 71 | 0 | 1d | 胸腹部 | 55 | 1.2 | none | 56 | none | 100 | 42.879
87 | conventional | C3D1UD30 | 3 |  | 3 |  | 21 | 28 | 0 | 6d | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
3 | INR | D279KZA0 | 4 | -1 | 3 | 0 | 21 | 11 | 0 | 6d | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
67 | conventional | C3DCUHB0 | 3 |  | 4 |  | 22 | 32 | 0 | 0d | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
19 | INR | D262USI0 | 4 | -1 | 4 | 0 | 22 | 27 | 0 | 0d | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
96 | conventional | C3HTS6X0 | 3 |  | 3 |  | 23 | 56 | 1 | 1m | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
27 | INR | D35ZJQ20 | 4 | -1 | 3 | 0 | 23 | 64 | 1 | 1m | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
47 | conventional | C3I64XS0 | 4 |  | 4 |  | 24 | 48 | 1 | 1m | 胸腹部 | 50 | 1.4 | none | 51.3 | none | 100 | 39.9844
26 | INR | D36QSLF0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 4 | 1 | 1m | 胸腹部 | 50 | 1.4 | none | 51.3 | none | 100 | 39.9844
10 | conventional | C3IU1LE0 | 4 |  | 3 |  | 25 | 86 | 1 | 1m | 胸腹部 | 50 | 2 | none | 73.3 | none | 100 | 57.1317
18 | INR | D37T6RH0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 25 | 9 | 1 | 1m | 胸腹部 | 50 | 2 | none | 73.3 | none | 100 | 57.1317
36 | conventional | C3HVYOS0 | 3 |  | 3 |  | 26 | 6 | 0 | 3w | 胸腹部 | 50 | 1.6 | none | 58.7 | none | 100 | 45.7521
34 | INR | D363M8L0 | 3 | 0 | 4 | -1 | 26 | 81 | 0 | 3w | 胸腹部 | 50 | 1.6 | none | 58.7 | none | 100 | 45.7521
25 | conventional | C3I3W4X0 | 4 |  | 2 |  | 27 | 20 | 0 | 2w | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
50 | INR | D36MBEE0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 92 | 0 | 2w | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
78 | conventional | C3INZ3D0 | 3 |  | 2 |  | 28 | 76 | 0 | 2w | 胸腹部 | 50 | 2 | none | 73.3 | none | 100 | 57.1317
94 | INR | D37NKGH0 | 4 | -1 | 3 | -1 | 28 | 51 | 0 | 2w | 胸腹部 | 50 | 2 | none | 73.3 | none | 100 | 57.1317
21 | conventional | C3IXU580 | 4 |  | 4 |  | 29 | 43 | 0 | 1w | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
75 | INR | D37W07J0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1w | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
2 | conventional | C3I937L0 | 4 |  | 4 |  | 30 | 18 | 0 | 1d | 胸腹部 | 50 | 1.6 | none | 58.7 | none | 100 | 45.7521
95 | INR | D374B5S0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 30 | 29 | 0 | 1d | 胸腹部 | 50 | 1.6 | none | 58.7 | none | 100 | 45.7521
99 | conventional | C3IEV1A0 | 4 |  | 4 |  | 31 | 55 | 0 | 3d | 胸腹部 | 50 | 1.4 | none | 51.3 | none | 100 | 39.9844
38 | INR | D379WH70 | 4 | 0 | 4 | 0 | 31 | 3 | 0 | 3d | 胸腹部 | 50 | 1.4 | none | 51.3 | none | 100 | 39.9844
82 | conventional | C3IIMWP0 | 4 |  | 3 |  | 32 | 54 | 0 | 2d | 胸腹部 | 50 | 1.4 | none | 51.3 | none | 100 | 39.9844
12 | INR | D37E6PR0 | 4 | 0 | 4 | -1 | 32 | 77 | 0 | 2d | 胸腹部 | 50 | 1.4 | none | 51.3 | none | 100 | 39.9844
73 | conventional | C3IL3VA0 | 4 |  | 3 |  | 33 | 68 | 0 | 3d | 胸腹部 | 50 | 2 | none | 73.3 | none | 100 | 57.1317
4 | INR | D37G6T00 | 4 | 0 | 4 | -1 | 33 | 50 | 0 | 3d | 胸腹部 | 50 | 2 | none | 73.3 | none | 100 | 57.1317
10 | conventional | C20CHC40 | 4 |  | 3 |  | 34 | 65 | 0 | 1d | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
19 | INR | D38LXY90 | 4 | 0 | 4 | -1 | 34 | 16 | 0 | 1d | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
3 | conventional | C27R6FI0 | 4 |  | 4 |  | 35 | 37 | 0 | 4d | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
21 | INR | D27Z1080 | 4 | 0 | 3 | 1 | 35 | 21 | 0 | 4d | 胸腹部 | 50 | 1.2 | none | 44 | none | 100 | 34.2946
5 | conventional | C3E2QDX0 | 3 |  |  |  | 36 | 89 | 26 | 2years and 2months | 胸部 | 70 | 1 | none | 45.7 | none | 130 | 33.6029
50 | INR | D31A1T60 | 4 | -1 |  |  | 36 | 38 | 26 | 2years and 2months | 胸部 | 70 | 1 | none | 45.7 | none | 130 | 33.6029
4 | conventional | C3DYPH20 | 3 |  |  |  | 37 | 30 | 9 | 9m | 胸部 | 70 | 0.8 | none | 36.4 | none | 130 | 26.7647
6 | INR | D313TN30 | 3 | 0 |  |  | 37 | 49 | 9 | 9m | 胸部 | 70 | 0.8 | none | 36.4 | none | 130 | 26.7647
72 | conventional | C3HRGPK0 | 3 |  |  |  | 38 | 19 | 6 | 6m | 胸部 | 70 | 0.5 | none | 22.8 | none | 130 | 16.7647
81 | INR | D35WZAK0 | 4 | -1 |  |  | 38 | 2 | 6 | 6m | 胸部 | 70 | 0.5 | none | 22.8 | none | 130 | 16.7647
54 | conventional | C20GGG00 | 4 |  |  |  | 39 | 14 | 50 | 4years and 2months | 胸部 | 70 | 1 | none | 45.7 | none | 130 | 33.6029
18 | INR | D2ZWVQD0 | 4 | 0 |  |  | 39 | 24 | 50 | 4years and 2months | 胸部 | 70 | 1 | none | 45.7 | none | 130 | 33.6029
94 | conventional | C3HEZRL0 | 4 |  |  |  | 40 | 62 | 3 | 3m | 胸部 | 70 | 0.8 | none | 36.4 | none | 130 | 26.7647
86 | INR | D354X380 | 4 | 0 |  |  | 40 | 33 | 3 | 3m | 胸部 | 70 | 0.8 | none | 36.4 | none | 130 | 26.7647
92 | conventional | C3DVSS80 | 3 |  |  |  | 41 | 47 | 0 | 2w | 胸部 | 50 | 1.6 | none | 58.7 | none | 100 | 45.7521
42 | INR | D30UZFL0 | 4 | -1 |  |  | 41 | 61 | 0 | 2w | 胸部 | 50 | 1.6 | none | 58.7 | none | 100 | 45.7521
46 | conventional | C3HZL740 | 4 |  |  |  | 42 | 39 | 2 | 2m | 胸部 | 70 | 0.8 | none | 36.4 | none | 130 | 26.7647
97 | INR | D3662XK0 | 4 | 0 |  |  | 42 | 90 | 2 | 2m | 胸部 | 70 | 0.8 | none | 36.4 | none | 130 | 26.7647
27 | conventional | C3EF6FD0 | 3 |  |  |  | 43 | 59 | 3 | 3m | 胸部 | 50 | 3.2 | none | 117.5 | none | 100 | 91.5822
28 | INR | D31LWT60 | 4 | -1 |  |  | 43 | 80 | 3 | 3m | 胸部 | 50 | 3.2 | none | 117.5 | none | 100 | 91.5822
48 | conventional | C3HOMU90 | 4 |  |  |  | 44 | 73 | 1 | 1m | 胸部 | 60 | 1 | none | 56.9 | none | 100 | 42.911
19 | INR | D35RYY40 | 4 | 0 |  |  | 44 | 25 | 1 | 1m | 胸部 | 60 | 1 | none | 56.9 | none | 100 | 42.911
76 | conventional | C3H5U470 | 4 |  |  |  | 45 | 74 | 8 | 8m | 胸部 | 60 | 1 | none | 56.9 | none | 100 | 42.911
59 | INR | D329TDY0 | 4 | 0 |  |  | 45 | 40 | 8 | 8m | 胸部 | 60 | 1 | none | 56.9 | none | 100 | 42.911
28 | conventional | C2093HB0 | 3 |  |  |  | 46 | 15 | 2 | 2m | 胸部 | 70 | 0.8 | none | 36.4 | none | 130 | 26.7647
4 | INR | D32NJZP0 | 3 | 0 |  |  | 46 | 52 | 2 | 2m | 胸部 | 70 | 0.8 | none | 36.4 | none | 130 | 26.7647
この図は、お使いのバージョンの Excel では利用できません。 この図形を編集するか、このブックを異なるファイル形式に保存すると、グラフが恒久的に壊れます。

## INR-conv計測
group | case_no | conventional | INR | INR-conventional
A | 1 | 4 | 4 | 0
A | 36 | 3 | 4 | 1
A | 37 | 3 | 3 | 0
A | 38 | 3 | 4 | 1
A | 2 | 4 | 4 | 0
A | 3 | 3 | 4 | 1
A | 4 | 4 | 4 | 0
A | 5 | 3 | 4 | 1
A | 6 | 3 | 3 | 0
A | 7 | 3 | 3 | 0
A | 8 | 3 | 4 | 1
A | 9 | 4 | 4 | 0
A | 10 | 4 | 4 | 0
A | 39 | 4 | 4 | 0
A | 11 | 3 | 4 | 1
A | 12 | 4 | 3 | -1
A | 13 | 4 | 3 | -1
A | 14 | 3 | 3 | 0
A | 15 | 3 | 4 | 1
A | 16 | 4 | 4 | 0
A | 17 | 4 | 3 | -1
A | 18 | 4 | 4 | 0
A | 19 | 3 | 4 | 1
A | 20 | 4 | 4 | 0
A | 21 | 3 | 4 | 1
A | 40 | 4 | 4 | 0
A | 22 | 3 | 4 | 1
A | 41 | 3 | 4 | 1
A | 42 | 4 | 4 | 0
A | 43 | 3 | 4 | 1
A | 44 | 4 | 4 | 0
A | 45 | 4 | 4 | 0
A | 46 | 3 | 3 | 0
A | 23 | 3 | 4 | 1
A | 24 | 4 | 4 | 0
A | 25 | 4 | 4 | 0
A | 26 | 3 | 3 | 0
A | 27 | 4 | 3 | -1
A | 28 | 3 | 4 | 1
A | 29 | 4 | 4 | 0
A | 30 | 4 | 4 | 0
A | 31 | 4 | 4 | 0
A | 32 | 4 | 4 | 0
A | 33 | 4 | 4 | 0
A | 34 | 4 | 4 | 0
A | 35 | 4 | 4 | 0
B | 1 | 4 | 3 | -1
B | 2 | 3 | 4 | 1
B | 3 | 3 | 4 | 1
B | 4 | 3 | 3 | 0
B | 5 | 2 | 2 | 0
B | 6 | 2 | 2 | 0
B | 7 | 3 | 4 | 1
B | 8 | 4 | 4 | 0
B | 9 | 3 | 4 | 1
B | 10 | 3 | 3 | 0
B | 11 | 3 | 3 | 0
B | 12 | 3 | 3 | 0
B | 13 | 3 | 3 | 0
B | 14 | 3 | 3 | 0
B | 15 | 3 | 4 | 1
B | 16 | 4 | 4 | 0
B | 17 | 4 | 4 | 0
B | 18 | 3 | 4 | 1
B | 19 | 3 | 4 | 1
B | 20 | 3 | 3 | 0
B | 21 | 3 | 3 | 0
B | 22 | 4 | 4 | 0
B | 23 | 3 | 3 | 0
B | 24 | 4 | 4 | 0
B | 25 | 3 | 3 | 0
B | 26 | 3 | 4 | 1
B | 27 | 2 | 2 | 0
B | 28 | 2 | 3 | 1
B | 29 | 4 | 4 | 0
B | 30 | 4 | 4 | 0
B | 31 | 4 | 4 | 0
B | 32 | 3 | 4 | 1
B | 33 | 3 | 4 | 1
B | 34 | 3 | 4 | 1
B | 35 | 4 | 3 | -1
この図は、お使いのバージョンの Excel では利用できません。 この図形を編集するか、このブックを異なるファイル形式に保存すると、グラフが恒久的に壊れます。

## 貼り付け用の表
groupA | [8 empty] | groupB
| age | number | tube voltage(kV) | tube current(mAs) | ESD ≒ ESE at SID of 100cm(μGy) | ESE | algorithm | VGA(chest) |  | age | number | tube voltage(kV) | tube current(mAs) | ESD ≒ ESE at SID of 100cm(μGy) | ESE | algorithm | VGA(abdominal)
| 0day - 4years 2months | 46 | 55.26±7.53 | 1.28±0.43 | 52.21±15.13 | 40.11±11.84 | conventional | 3.57±0.50 |  | 0day - 2years 8months | 35 | 52.34±4.31 | 1.33±0.28 | 52.91±10.82 | 40.88±8.13 | conventional | 3.17±0.62
[7 empty] | INR | 3.78±0.42 | [7 empty] | INR | 3.46±0.66
| age | number | tube voltage(kV) | tube current(mAs) | ESD ≒ ESE at SID of 100cm(μGy) | ESE | VGA(chest) |  |  | age | number | tube voltage(kV) | tube current(mAs) | ESD ≒ ESE at SID of 100cm(μGy) | ESE | VGA(chest)
[7 empty] | conventional | INR | [7 empty] | conventional | INR
| 0day - 4years 2months | 46 | 55.26±7.53 | 1.28±0.43 | 52.21±15.13 | 40.11±11.84 | 3.57±0.50 | 3.78±0.42 |  | 0day - 2years 8months | 35 | 52.34±4.31 | 1.33±0.28 | 52.91±10.82 | 40.88±8.13 | 3.17±0.62 | 3.46±0.66

## 表 対象と撮像条件 (2)
| group A (n=46) | group B (n=35)
Age(month), median (min-max) | 0 (0 - 50) | 0 (0 - 32)
Tube voltage(kV), median (min-max) | 52 (50-70) | 50 (50-70)
Tube current (mAs), median (min-max) | 1.2 (0.5-3.2) | 1.2 (1.0-2.0)
ESD (μGy), median (min-max) | 48.8 (22.8-117.5) | 48.8(36.6-74.6)
ESE (μGy), median (min-max) | 37.7 (16.8-91.6) | 37.7 (28.5-57.1)

## 貼り付け用の表3
group | VGA |  | difference of mean score (95% CI) | p
| conventional | INR
A (n=46) | 3.57 ± 0.50 | 3.78 ± 0.42 | -0.217 (-0.041 to -0.394) | 0.0167*
B (n=35) | 3.17 ± 0.62 | 3.46 ± 0.66 | -0.286 (-0.089 to -0.482) | 0.0057*
＊p < 0.05, the signiﬁcance of the differences was tested with a Wilcoxon’s signed rank test
group | VGA |  | difference of mean score (95% CI) | p
| INR | conventional |  |  | conventional | INR
A (n=46) | 3.78 ± 0.42 | 3.57 ± 0.50 | 0.217 (0.041 to 0.394) | 0.0167* | 3.57 ± 0.50 | 3.78 ± 0.42
B (n=35) | 3.46 ± 0.66 | 3.17 ± 0.62 | 0.286 (0.089 to 0.482) | 0.0057* | 3.17 ± 0.62 | 3.46 ± 0.66
＊p < 0.05, the signiﬁcance of the differences was tested with a Wilcoxon’s signed rank test

## 貼り付け用の図4
Frequency | 列ラベル
行ラベル | conventional | INR | 総計
3 | 20 | 10 | 30
4 | 26 | 36 | 62
総計 | 46 | 46 | 92
Frequency | 列ラベル
行ラベル | conventional | INR | 総計
2 | 4 | 3 | 7
3 | 21 | 13 | 34
4 | 10 | 19 | 29
総計 | 35 | 35 | 70

## 標準化統計量の計算
標本数 | 統計量 |  | 分散 | 標準統計量
n | W | E | V | Z
46 | 38 | 540.5 | 16755.5 | -3.882